气溶胶光学厚度和Angström参数反演理论基础

1.Langley定标

太阳光度计经常在户外工作，会受到风、沙尘、雨雪等自然环境的作用。此外，还会受到滤光片衰减等仪器损耗问题的影响，这些因素会使得太阳光度计的定标常数发生改变。定标常数的改变是造成太阳光度计反演结果不确定性的最大来源。太阳光度计定标常数的精度不足时，其测量值的精度难以保证，进而影响到反演结果，不能满足实际测量的需求。太阳光度计需要定期进行定标，这是维护数据准确性最重要的一步。

目前，主要有两种方法可以用来对太阳光度计进行定标：（1）Langley定标法；（2）室内积分球辐射源法。仪器的室内定标对温度、湿度等环境条件的要求很高，定标时需要在实验室中建立基础设施和昂贵校准设备[59]。Langley法精确度比较高、稳定可靠、可以不间断正常观测，其在世界范围内被普遍用作太阳光度计的定标方法。

根据Beer–Lambert–Bouguer定律，在地面测量时，特定波长上的直接太阳辐射E(W/m2)满足以下关系式：

|  |  | （3.1） |
| --- | --- | --- |

其中，E0 (λ)是大气外界太阳辐照度；R是日地距离，由已知的年份和日期，可以根据经验公式确定；m(θ)是表示太阳光在大气中走过的距离和其从天顶方向到达地面的距离之比的大气质量数；τ(λ)代表大气中所有消光成分加在一起的光学厚度。

对于太阳光度计而言，仪器的输出电压值V(λ)与探测到的太阳辐射值E(λ)成正比，仪器的定标常数V0(λ)与大气外界的太阳辐射值E0(λ)成相同比例。公式（3.1）可写成：

|  |  | （3.2） |
| --- | --- | --- |

对公式（3.2）两边同时取对数可得：

|  |  | （3.3） |
| --- | --- | --- |

在晴朗无云、大气较为稳定、气溶胶光学厚度较小等定标条件得以满足时，使用不同太阳天顶角下的多组测量值，以lnV(λ)+lnR2为y轴，m(θ)为x轴，做线性拟合。拟合直线的斜率为总的垂直光学厚度的负值-τ，截距即定标常数的对数lnV0(λ)，这就是Langley定标方法。

2.气溶胶光学厚度反演原理

太阳光束从大气外界到达地面，在大气中会受到气溶胶的影响，一部分太阳光被散射出去，还有一部分被粒子所吸收，这种现象会降低原本光束的辐射值，同时影响其性质。在此基础上，利用地基遥感方法去测量辐射衰减值，可以通过公式计算出气溶胶的一些参数，此为反演的理论基础。

根据Beer–Lambert–Bouguer定律，由公式（3.4）可得出：

|  |  | （3.4） |
| --- | --- | --- |

大气质量数可由公式（3.5）计算：

|  |  | （3.5） |
| --- | --- | --- |

其中，θ为太阳天顶角，其值可以参考以下公式：

|  |  | （3.6） |
| --- | --- | --- |

其中，δ表示观测时对应的太阳赤纬角；φ为观测站点的纬度；ξ为观测站点的经度；t为观测时的北京时间。

比较准确的太阳赤纬角可以使用Bourges给出的公式求出：

|  |  | （3.7） |
| --- | --- | --- |

其中，ω为系数，ω=2π/365.2422；t代表等效日序数，t=N-n0， 其中n0可由公式（3.8）计算，其中n代表年份：

|  |  | （3.8） |
| --- | --- | --- |

在可以忽略掉大气中水汽影响的通道，对总光学厚度τ的值贡献比较多的主要有三种大气物理过程，分别是Rayleigh散射、气溶胶消光、气体吸收，所以τ可以被表示为：

|  | τ=τr+τa+τg | （3.9） |
| --- | --- | --- |

当测量站点处的气压为P时，Rayleigh散射光学厚度可通过公式求出：

|  |  | （3.10） |
| --- | --- | --- |

臭氧吸收光学厚度根据不同波长处的吸收系数和大气臭氧总量计算。臭氧总量根据修正的Heeuklon臭氧模式计算或使用实际观测数据，如地基遥感或卫星数据产品：

|  | UO3=235+150+40sin0.9865dJ-30+20sin3ξ+20∙sin2(1.28φ) | （3.11） |
| --- | --- | --- |

在可见近红外区，在可见近红外波段吸收气体主要是和，其中，吸收带集中在937 nm波段，、、等气体的消光很小，可以忽略不计，其他波段的吸收气体主要是，可由下式表示：

|  |  | （3.12） |
| --- | --- | --- |

其中, 可根据公式（3.12）由臭氧吸收系数与通道光谱响应函数卷积得到，在可见近红外波段的吸收系数随波长的变化如图3.1所示，U为测量点的含量，单位为DU，基于AURA卫星OMI-TOMAS产品制作的臭氧总量月均值网格数据。

|  |  | （3.13） |
| --- | --- | --- |

图3.1  臭氧吸收系数

在已知其它项对总光学厚度贡献量的情况下，τa可以通过下式计算，即：

|  | τa=τ-τr-τg | （3.14） |
| --- | --- | --- |

3.Angström参数反演原理

大气气溶胶的光学厚度τa(λ)可以表示为波长指数α、大气浊度系数β和波长λ的函数形式错误!未找到引用源。：

|  |  | （3.15） |
| --- | --- | --- |

波长指数α表示气溶胶的消光与波长之间的关系，其值和颗粒半径的均值相关，反映颗粒的大小特征，α的值通常介于0到2之间。如果某时刻的α比较小，则表示该时刻大气中存在较多半径比较大的颗粒。反之，代表中小型粒子的占比越多。浑浊系数β是指气溶胶在1μm处的光学厚度，可以反映空气质量，其值一般在0到0.5之间，该值小于0.1时，说明空气清洁，没有太多的气溶胶颗粒进入到空气中，如果β的值在0.2以上，表明此时的空气受到了污染，有比较多的颗粒悬浮在空气中。

已知两个波长（记作λ1和λ2）处的AOD，Angström参数与其具有如下关系：

|  |  | （3.16） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3.17） |

其中，τa(λ1)和τa(λ2)分别是波长λ1和λ2处的AOD。

利用440 nm至870 nm波段的AOD值，使用最小二乘回归法，在上述公式的基础上，可以拟合出α和β的值。

4.云剔除算法

在使用太阳光度计的测量数据反演大气气溶胶的光学厚度时，需要剔除被云污染的数据，以免其影响反演结果。云剔除算法主要有Smirnov等提出的用于AERONET网站的多重法，和Schenzinger等提出了使用k-近邻计算的聚类法。

4.1多重法

（1） 数据质量检查

如果反演出的气溶胶光学厚度低于-0.01，剔除该时刻的所有测量数据。在计算气溶胶光学厚度的日平均值时，为了不使用测量中获得的较高频率的数据过度加权，不考虑大气质量数过大时的测量数据。

（2） 三重态稳定性判据

同一时刻的多组连续测量数据中，气溶胶光学厚度的差值应小于0.02或0.03τa（选择较高值作为阈值）。如果满足该条件，则多组连续测量数据的反演结果的平均值被记作τa。当不满足条件时，剔除该时刻的所有的测量数据。

（3） 日稳定性检查

如果全天500 nm（或440 nm）处τa的标准偏差小于0.015，则停止筛选，并保留所有剩余数据。如果不满足该条件，转至下一步。

（4） 平滑度标准

平滑准则用来限制气溶胶光学厚度随时间的二阶导数的均方根（RMS），该均方根对云引起的光学厚度的局部振荡非常敏感。与时间相关的光学厚度二阶导数的范数不应超过某个阈值，如下所示：

|  |  | （3.18） |
| --- | --- | --- |

如果D>16，找到对D贡献最大的项并剔除相关数据。然后，再次进行日稳定性检查（步骤3）。当一天中的测量次数减少到只有1或2次时，我们拒绝接受当天的数据。当D≤16，我们接受所有数据并进行下一步。

（5） 三个标准差标准

检查500 nm处的气溶胶光学厚度是否在τa±3σ范围内，以及Angström参数α（在440-870 nm范围通过最小二乘回归估计）是否在α±3σ范围内。不符合标准的数据将被排除在外。

4.2聚类法

（1） 数据质量检查

删除测量值中带有负值的数据。初始过滤后，根据测量值计算气溶胶光学厚度，并剔除任一波长气溶胶光学厚度具有非物理值（负值或无穷大）的测量数据。

（2） 三重稳定性判据

在同一时刻连续多组测量中，气溶胶光学厚度的变化不得超过设定值。如果气溶胶光学厚度小于0.2，则阈值设置为0.02；否则，使用0.03。

（3） K-近邻法

在440 nm至870 nm范围内，在每个时间点，对λ和τa(λ)进行线性和二次拟合，以获得埃参数：

|  |  | （3.19） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （3.20） |

其中，αi是线性拟合的谱斜率，γq是二次拟合的谱曲率。

利用τa（500 nm）、气溶胶光学厚度相对于时间的一阶导数∆τ/∆t、以及根据上述方程计算的γ/10和α/10建立四维空间。如果P0与其20个最近邻点之间的平均欧氏距离（称为D20）超过阈值，则该点视为被云污染。∆τ/∆t的时间单位是5分钟。考虑到密度的影响，我们降低最近点的数量并设置阈值为0.019。

CE-318系列设备为AERONET网站常用设备，一般使用多重法进行云剔除。